**ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ OXYLOG VE300**

Πλήρες σετ αναπνευστικού κυκλώματος, ενηλίκων, χρήσεως, για τους αναπνευστήρες Oxylog VE300Plus. Να είναι πιστοποιημένα συμβατός από το εργοστάσιο κατασκευής των αναπνευστήρων, χωρίς latex, αποτελούμενο από:
α) σωλήνα αναπνοής μήκους τουλάχιστον 1.5m
β) βαλβίδα εκπνοής
γ) γραμμές μέτρησης ροής
δ) αισθητήρα ροής
ε) και γωνιώδες συνδετικό διπλής περιστροφής (double swivel)
Επιπλέον να είναι:
- Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 2 mbar (εισπνοή) και 7 mbar (εκπνοή), στα 60 L/min
- Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance), μικρότερης των 15ml/mbar στα 60 mbar
- Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar

**ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΣΕΤ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ**

**Κόστος σετ 188,00 €**