ΦΙΛΤΡΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

- Φίλτρο κατάλληλο για τη χορήγηση ενδοφλέβιων εγχύσεων,μιας χρήσης

- Να είναι κατάλληλο για παιδιά και νεογνά και να προσφέρει προστασία έναντι στα:

  - Φυσαλίδες αέρα

  - Αδρανή σωματίδια που μπορεί να επιμολύνουν τα χορηγούμενα διαλύματα

  - Ενδοτοξίνες και νανοσωματίδια

  - Μικροοργανισμούς κλινικής σημασίας όπως παθογόνα βακτήρια και μύκητες.

Να κατατεθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις

- Με μεμβράνη PES0.2μmκαι προέκταση τύπου microbore, απαλλαγμένη από Φθαλικά άλατα

- Ο συνολικός όγκος που κατακρατείται να μην είναι μεγαλύτερος από 0.4ml

- Να επιτρέπει χορήγηση τόσο μέσω αντλίας όσο και με βαρύτητα. Να επιτρέπονται ροές έως 110ml/hκαι πίεση 30psi

- Αποστειρωμένο, κατάλληλο για συνεχή χρήση 96 ωρών