Κυλιόμενο Σύστημα Οριζόντιας Μεταφοράς

Ασθενούς (180 x 50) cm

- Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι  κατασκευασμένη από ειδικό αφρώδες υλικό ώστε να προσφέρει στην μέγιστη άνεση του ασθενούς. (Να αναφερθεί)

- Επιπλέον  να  είναι επενδεδυμένη  με υλικό υψηλής ολίσθησης για μείωση των δυνάμεων τριβής με το εξωτερικό κάλυμμα. (Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής).

- Nα είναι ακτινοδιαπερατο και κατάλληλο για χρήση σε ΜRI.

- Διάρκεια ζωής προϊόντος για τουλάχιστον οκτώ (08) έτη.

- Η εφαρμοζόμενη δύναμη του χρήστη κατά την έλξη ή την ώθηση, να μην υπερβαίνει το 20 % του σωματικού βάρους του ασθενή.

- Περιφερειακά να φέρει στρογγυλεμένα άκρα προστασίας.

- Το κάλυμμα να είναι αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακό, βραδύκαυστο και να μη περιέχει Latex.

- Επιπλέον να είναι αντιστατικό και είναι εύκολα καθαριζόμενο με δυνατότητα απολύμανσης.

- Να παρέχει ασφαλή μεταφορά του ασθενούς για βάρος τουλάχιστον 240 kg

- H ασφαλής απόσταση μεταξύ των δύο επιφανειών μεταφοράς του ασθενούς να μην είναι μικρότερη των 20 cm.

- Το βάρος του συστήματος μεταφοράς vα είναι μικρότερο των 3 Kg (να αναφερθεί) και να είναι αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση.

- Επιπλέον  να φέρει ρυθμιζόμενους ιμάντες ανάρτησης επί του ώμου για ευκολότερη μεταφορά.

- Διαστάσεις 180 x 50 cm περίπου.

- Σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Brochure και Οδηγίες Χρήσεως) του κατασκευαστικού οίκου επί ποινή αποκλεισμού.  Δεκτές θα γίνονται οι τεχνικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή μόνο στην περίπτωση που μία  απαίτηση δεν προκύπτει από τα ανωτέρω ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.

- Δυνατότητα επίδειξης και χρήσης του προσφερόμενου είδους.

- Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση δύο (02) τουλάχιστον ετών.

- Βεβαίωση   του  νόμιμου   εκπροσώπου   του  κατασκευαστή  ότι   υφίσταται επίσημη  συνεργασία  με  τον  εισαγωγέα  / διανομέα,     (ή  αντίγραφο  της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα),

- Εξουσιοδότηση  και  εκπαίδευση  από  τον κατασκευαστικό  οίκο  για  την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προσφερόμενων προϊόντων προς το προσωπικό του εισαγωγέα/διανομέα

- Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει ISO 9001 και η προμηθεύτρια ISO 9001,  ISO 13485, ISO 37001, να πληροί την Υ.Α Δ3(α) 4822/25 όπως τροποποιεί και κωδικοποιεί την  ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι  ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Να διαθέτει σήμανση εναρμόνισης προς τα οικεία ευρωπαϊκά πρότυπα CE (MDR 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ισχύει, ή/και με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 607/2023).