| TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| Tο ζητούμενο φορητό απεικονιστικό σύστημα υπερήχων με θα πρέπει να είναι όχι πάνω από 220 gr συμπεριλαμβανομένου της μπαταρίας ,πολύ μικρού μεγέθους, που να συνδέεται ασύρματα με συσκευές όπως κινητά και tablets, συμβατό και με iOS και με Android. |  |  |  |  |
|  |  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
|  |  | Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης |  |  |
|  |  | Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) |  | Nα διαθέτει τουλάχιστον 128 φυσικά κανάλια. |
|  |  | Ηχοβόλες Κεφαλές |  |  |
|  |  | Convex κεφαλή |  | ΝΑΙ εύρους συχνοτήτων 2.0 – 5.0 MHz με 128 κρυστάλλους και γωνίας ≥ 60ο |
|  |  | Linear κεφαλή |  | ΝΑΙ, εύρους συχνοτήτων 3.0 – 12.0 MHz με 192 κρυστάλλους. |
|  |  | Μέθοδοι Απεικόνισης . |  |  |
|  |  | B-Mode |  | ΝΑΙ |
|  |  | M-Mode |  | ΝΑΙ |
|  |  | Color Doppler (CFM) |  | ΝΑΙ |
|  |  | Παλμικό (PW) Doppler |  | ΝΑΙ |
|  |  | Απεικόνιση 2ης αρμονικής συχνότητας από τους ιστούς (Tissue Harmonic Imaging) |  | ΝΑΙ |
|  |  | Λειτουργικά – Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
|  |  | Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων |  | ΝΑΙ |
|  |  | Βάθος σάρωσης |  | 24 cm |
|  |  | Μετρήσεις (calipers) |  | Απόσταση, περιφέρεια, γωνία, ταχύτητα |
|  |  | Διασυνδεσιμότητα Συστήματος |  |  |
|  |  | Πρωτόκολλο Dicom |  | ΝΑΙ • Verify • Modality Worklist • Store • Storage Commitment • Secure DICOM (TLS) • Secure DICOMweb – STOW-RS (TLS) |
|  |  | Δεικτης προστασίας |  | ΝΑΙ IP67 |
|  |  | Δυνατότητα Τηλειατρικής |  | ΝΑΙ (Να προσφέρεται προς επιλογή) |
|  | ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
|  | Φορητό απεικονιστικό σύστημα υπερήχων που να συνδέεται ασύρματα με συσκευές όπως κινητά και tablets,συμβατό και με iOS και με Android. |  | - Διπλή ηχοβόλος κεφαλή Convex και Linear. - Προστατευτική θήκη τοποθέτησης και μεταφοράς της συσκευής. - Βάση ασύρματης φόρτισης. - Να συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση - Να συνοδεύεται από Tablet - Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark |  |

##### ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

- Ο προμηθευτής υποχρεούται, να εγκαταστήσει τα μηχανήματα στο χώρο που θα του υποδείξει ο επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος και να αναλάβει της εργασίες και τα υλικά που θα χρειαστούν για την εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των μηχ/των χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του νοσοκομείου.

- Να διαθέτει CE mark  με πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο η νόμιμα ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο (επί ποινή αποκλεισμού) .

- Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή  (5) ετη και κατά την εγγύηση να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

- Να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον  για δέκα (10) έτη

- Να δοθεί επίσης το κόστος για την επισκευή και συντήρηση μετά το χρόνο εγγύησης πλήρης αλλά και με άλλους τρόπους , όπως ετήσιο χωρίς ανταλλακτικά , ωριαία χρέωση κ.λ.π.

- Να δοθεί πλήρης τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων με την διάρκεια ζωής των, με πλήρεις διευκρινήσεις για το τι θεωρείται ανταλλακτικό και τι αναλώσιμο.

- Να γίνει επίδειξη λειτουργίας εκπαίδευση προσωπικού με την παράδοση του μηχανήματος όσο χρόνο απαιτείται.

- Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τεχνικά εγχειρίδια  (service manual).

- Χρόνος παράδοσης 60 ημέρες

- Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές , είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά ), και με την σειρά που αναφέρονται όλα  τα  αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο  του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

Δ/ΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	 		      Π. ΒΙ.Τ. 			             Δ.Τ.Υ.