
                       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3 WAY
 Συνδετικά (στρόφιγγες) ασφαλείας, τριπλής ροής (3WAY), πλαστικά, μιας
χρήσεως, για ταυτόχρονη χορήγηση 3 διαλυμάτων.
 Το σώμα της στρόφιγγας να είναι διάφανο ώστε να επιτρέπεται η εύκολη
παρατήρηση της ροής.
 Να είναι LATEX FREE και DEHP FREE, ελεύθερα πυρετογόνων.
 Να φέρουν 2 θηλυκά άκρα με βιδωτά πώματα και 1 αρσενικό άκρο με
συνδετικό LUER LOCK (προαιρετικά με διακριτικά χρωμάτων κόκκινο – μπλέ για
ασφαλή και εύκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή αρτηρία)
 Με άξονα εργονομικά σχεδιασμένο, με κλείδωμα ανά 45 μοίρες και πλήρη
περιστροφή 360 μοιρών
 Να μην παρουσιάζουν καμία διαρροή υγρών στα σημεία σύνδεσης και υπό
πίεση έως και 5 bar
 Τα άκρα του 3 way να είναι συμβατά με όλες τις σύριγγες και
φλεβοκαθετήρες (κατά iso 594 ή ισοδύναμο)
 Να είναι αποστειρωμένα σε διαφανή συσκευασία του ενός.
 Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο
μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από
κτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ
που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται (peel- pack).
 Να καλύπτουν τα Διεθνή πρότυπα και να είναι συμβατά με οποιαδήποτε
τυποποιημένη συσκευή έγχυσης IV διαλυμάτωv.
                                                   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
· Σε περίπτωση μη αποστολής δείγματος μέχρι την ημερομηνία λήξη του διαγωνισμού αποτελεί λόγο απόρριψης.
· Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό το υλικό θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο   τουλάχιστον στο 50% με την υπογραφή της σύμβασης. 
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