# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

# ΓΙΑ ΤHN παιδιατρικη ΚΛΙΝΙΚΗ

- Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.

- Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών.

- Να είναι μικρού βάρους περίπου 2 kg και μικρών διαστάσεων.

- Να διαθέτει συχνότητα δειγματοληψίας στα 32.000 Hz/απαγωγή και αποθήκευσης στα 1.000 Hz για την βέλτιστη ανάλυση του ΗΚΓραφήματος.

- Να συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard ή και Cabrera.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5’’,  στην οποία να απεικονίζονται τα εξής:

- ΚΡ (καρδιακός ρυθμός)

- Αριθμός ασθενή

- Στάθμη μπαταρίας

- Ημερομηνία και ώρα

- Τρεις απαγωγές

- Ταχύτητα με δυνατότητα ρύθμισης σε τρία διαφορετικά επίπεδα

- Ευαισθησία με δυνατότητα ρύθμισης σε τρία διαφορετικά επίπεδα

- Κατάσταση φίλτρων

- έλεγχο καλής επαφής των ηλεκτροδίων.

- Να μπορεί να γίνει εισαγωγή στοιχείων ασθενή όπως αριθμός, ημερομηνία γέννησης, φύλλο.

- Να μπορεί ο χρήστης να ορίσει εάν ο ασθενής διαθέτει ή όχι ενσωματωμένο βηματοδότη.

- Να διαθέτει πρόγραμμα διάγνωσης και μετρήσεων καρδιολογικών παραμέτρων. Σε περίπτωση επεισοδίου αρρυθμίας να διαθέτει δυνατότητα καταγραφής αρρυθμιών.

- Το καταγραφικό να είναι τριών καναλίων, θερμικού τύπου και το πλάτος του αντίστοιχου χαρτιού να είναι τουλάχιστον 80 mm.

- Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 100 ΗΚΓφημάτων σε μορφή PDF.

- Να διαθέτει θύρα USB για την εξαγωγή  των PDF σε USB.

- Να έχει δυνατότητα προεπισκόπησης του ΗΚΓφήματος πριν την εκτύπωση κατά την αυτόματη λειτουργία προς αποφυγή εκτύπωσης ΗΚΓφήματος με παράσιτα.

- Να διαθέτει φίλτρα μυϊκά 25, 40, 150, 250 Hz, καθώς και φίλτρο δικτύου 50/60 Hz.

- Να περιλαμβάνει προγράμματα μετρήσεων, μέσων όρων και διάγνωσης για ενήλικες και παιδιά.

- Να διαθέτει υδατοστεγές πληκτρολόγιο.

- Να είναι απλός και λειτουργικός στη χρήση του και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη διενέργεια πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

- Να συνοδεύεται από δυο (2) καλώδια  ασθενούς με σετ ηλεκτροδίων κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, τροχήλατο με κατάλληλα ερμάριο τοποθέτησης παρελκόμενων (ηλεκτρόδια, χαρτί κ.λ.π) και μπράτσο στήριξης καλωδίου ασθενούς .

- Ο προμηθευτής υποχρεούται, αν του ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης , να φέρει το μηχάνημα για επίδειξη και δοκιμή στο Νοσοκομείο.

- Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει CE mark σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. με πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο ή νόμιμα ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο( να κατατεθεί το CE mark καθώς και το Declaration of Conformity του προσφερόμενου μοντέλου). Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποίηση κατά ISO, για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 9001, 13485) και η προμηθεύτρια εταιρεία, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04.

- Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας  πέντε  (5)  ετών και κατά την εγγύηση να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον  για δέκα (10) έτη.

- Να γίνει επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού με την παράδοση του μηχανήματος για όσο χρόνο απαιτείται.

- Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά και τεχνικά εγχειρίδια (service manual) .

- Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές , είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά ), και με την σειρά που αναφέρονται όλα  τα  αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο  του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ	 		    Η Π. ΒΙ.Τ. 			           Ο Δ.Τ.Υ.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Π. ΖΩΣΗ	      		 Μ. ΚΟΥΡΕΛΗ		    Β. ΤΣΟΥΛΚΑΣ